順序：3 > 4 > 5 > 6 = 1 = Abstract > 2、Acknowledgments致謝、Reference

根尖X光影像之根尖定位與牙根長度估計：應用於根管治療術前評估
Root Apex Localization and Root Length Estimation from Periapical Radiographs for Pre-Endodontic Assessment

Abstract

背景與目的：根管治療之工作長度判定攸關治療成效，術前根尖X光片雖為常規影像，卻常缺乏像素–毫米刻度且各影像尺度不一，難以直接量測牙根長度。本研究提出一套免實體校正之自動化流程，由術前根尖X光片估測根管充填長度，作為根管治療術前評估之參考。

材料與方法：回溯收集林口長庚紀念醫院已完成根管治療之 67 顆前牙術前根尖X光片，以醫師記錄之根管充填長度為參考標準。影像經 CLAHE 前處理後，以 YOLOv11 實例分割模型取得牙齒遮罩，沿主成分分析所得之長軸量測像素長度，再以影像長邊正規化消弭匯出尺度差異；最後以結合年齡之類神經網路將正規化長度轉換為 mm，並基於寧短勿長之臨床考量扣除 0.5 mm 安全偏移。

結果：分割模型於驗證集之 Mask mAP50 達 0.995，像素層級長度 MAE 為 6.474 px（相對誤差 1.28%）。校正後充填長度估測之 MAE 為 1.054 mm、RMSE 1.376 mm、R² = 0.475，誤差落在 ±1.0 mm 內之理想比率為 56.7%，平均偏差 −0.466 mm（偏短），優於僅依牙位平均值之基線（MAE 1.384 mm）與冠寬比例尺法（1.333 mm）。

結論：在無任何實體校正物之條件下，本流程可由術前根尖X光片自動估測根管充填長度至約 1 mm 之誤差水準，並以偏短之系統性偏差兼顧臨床安全，具作為根管治療術前評估輔助工具之潛力。

1 introduction

根管治療為保存天然牙之重要處置，而工作長度（working length）之正確判定是治療成敗之關鍵：器械操作與充填若超出根尖孔，可能刺激根尖周組織、影響癒合；過短則易殘留感染源，增加治療失敗之風險【作者 年】。臨床上工作長度多於治療中以電子根尖定位儀（electronic apex locator）輔以術中根尖X光片決定【作者 年】。

術前根尖X光片為根管治療前之常規檢查。若能於術前即由影像估得牙根長度，可協助醫師預估工作長度範圍、預先選擇器械長度並及早辨識解剖變異。然而，於根尖X光片上量測長度存在兩項根本困難：其一，臨床匯出之影像常不附帶像素–毫米刻度，且不同匯出設定使各影像之像素尺度差異甚大；其二，投影幾何造成之影像拉長或縮短，使影像長度與實際長度間存在個體差異【作者 年】。

近年深度學習於牙科放射影像之應用快速發展，涵蓋牙齒偵測與編號、齲齒與根尖病灶偵測及牙齒分割等任務【作者 年】；其中以 YOLO 為代表之單階段模型兼具推論速度與精度，亦已被用於牙齒實例分割【作者 年】。惟多數涉及長度量測之研究假設已知像素刻度，或仰賴實體校正物（如已知長度之器械或參考格網），於僅能取得去識別化匯出影像之回溯資料中難以適用。

因此，本研究提出一套免實體校正之自動化流程：先以 CLAHE 增強影像對比，利用 YOLOv11 分割模型取得目標牙遮罩並沿主軸量測像素長度，再以影像長邊正規化消弭匯出尺度差異，最後以結合年齡之類神經網路將長度轉換為 mm，並扣除固定安全偏移以符合寧短勿長之臨床原則。本研究以 67 顆已完成根管治療前牙之充填長度為參考標準，評估此流程之準確度與臨床安全性，並分析影像資訊相對於牙位先驗之貢獻。

2 Related Works

材料與方法

圖1  根管充填長度自動估測流程。(A) 牙齒分割：於 CLAHE 前處理影像上標註牙齒輪廓並以YOLO-seg預測遮罩；(B) 實際長度轉換：像素長度經ANN換算為 mm 後扣除0.5 mm；最後以 MAE、RMSE、R、R² 與理想比率評估。

根尖X光影像資料集收集與標註

本研究收集林口長庚紀念醫院牙科已完成根管治療之病例，影像為根管治療前之根尖X光片，參考標準（ground truth）為治療完成後由醫師記錄之根管充填長度（mm）。。研究計畫經 【IRB 單位】 審查通過（IRB 編號：【】）。影像以 【X光機型號、感測器尺寸】 取得，解析度為 【W×H 像素（如有多種請列出）】，皆經去識別化。每張影像以一顆目標牙為對象，共 67 顆前牙（上顎 53、下顎 14；女性 40 名、男性 27 名，年齡 11–78 歲）。參考標準由 【牙醫師人數與年資】 於臨床記錄充填物長度（mm，精度 0.25 mm），另登錄 FDI 牙位、年齡、性別與臨床備註（shortening、elongation）；牙位僅用於方向判定，人口學資料僅用於誤差分析，均不作為模型輸入。牙齒輪廓以 Roboflow 進行多邊形標註（單一類別 tooth），標註者為 【】，並經 【資深牙醫師】 複核。分割模型之訓練資料共268張，以固定種子（42）按 8:2 分為訓練集與驗證集。

影像前處理

前處理流程如圖1左側。首先對原始影像施作限制對比自適應直方圖均衡化（CLAHE；clip limit = 1.5，tile grid 8×8），以增強牙根與齒槽骨交界之對比；為避免黑邊被放大為雜訊，僅於灰階值 > 5 之有效影像區域內施作，黑邊維持原樣。其次進行尺寸標準化：上下各補 10% 影像高度之黑邊（像素值 0），再以 letterbox 等比例縮放至 640×640，並同步轉換多邊形標註座標；每張影像之縮放比例（scale）逐一記錄，供後續將像素長度還原至原圖像素空間。增強後影像即為標註、訓練與推論之統一輸入，訓練與推論階段不再重複增強。

YOLO牙齒分割

牙齒實例分割採用 Ultralytics YOLO 之分割版本，基礎權重為 yolo11n-seg.pt。超參數設定為：影像大小640 × 640、150 epochs、batch 4、AdamW、lr0 = 0.001、AMP 關閉、patience = 0；資料增強為旋轉 ±10°、平移 0.05、縮放 0.1、mosaic 0.3，不作左右翻轉以保留牙齒之生理方向性，因牙齒具有生理方向性。訓練/驗證集以固定種子 42 按 8:2 切分，所有訓練種子共用同一組驗證集。

為量化訓練隨機性之影響，固定資料切分，僅改變訓練種子（0–4）各訓練一次；後續推論與根管充填長度估測均採用單一代表模型（seed = 4），其選取依據與種子間差異於結果一節報告。推論時（conf ≥ 0.15）每個預測遮罩先填實並以 3×3 開運算去除細連線，僅保留最大連通區以排除分割碎塊；目標牙以遮罩外接框與參考框 IoU 最高者選取。

根管充填長度評估方法

長度量測如圖1(B)。對所選遮罩之多邊形頂點進行主成分分析求得質心 c 與第一主軸單位向量 u，將頂點投影至主軸後取投影最小與最大者為兩端點 A（切端）與 B（根尖端），像素長度 Lₚₓ 依 (1) 計算，並乘以前處理記錄之 scale 還原至原圖像素空間。A/B 之方向依 FDI 牙位決定（上顎牙冠朝下、下顎牙冠朝上），無牙位資訊時以兩端各 30% 長度內之平均寬度較大者為牙冠。

Lpx = ‖pB - pA‖,  pA,B = c + u · min/maxi[(xi - c)·u]	(1)

由於影像來自不同解析度之匯出設定，各影像之 px/mm 刻度不一致（整體變異係數約 0.41，同一整張影像尺寸內僅 0.05–0.10）。因此依 (2) 將像素長度正規化為「長邊 1200 px 等效像素」，其中 S 為整張影像之長邊像素數；此正規化僅使用影像尺寸，未使用任何 mm 參考值。

Lnorm = Lpx × 1200 / S	(2)

最後以 Lₙₒᵣₘ 為唯一輸入，以牙醫師記錄之充填物長度為目標，訓練前饋類神經網路（MATLAB fitnet；1 隱藏層 5 神經元，貝氏正則化 trainbr，最多 200 epochs，輸入以訓練折之均值/標準差標準化）。採 5 折交叉驗證（固定種子 42，n = 26），以 out-of-fold 預測計算指標；對照組為以相同折別訓練之最小平方線性迴歸。基於臨床上寧短勿長之安全考量，最終估測值為迴歸輸出扣除 0.5 mm 之固定偏移，如 (3)。另以兩組對照評估影像資訊之貢獻：(i) 冠寬比例尺——以遮罩長度與冠寬之比值乘以各牙位教科書平均冠寬（上顎正中/側門牙 8.5/6.5 mm，下顎 5.0/5.5 mm）；(ii) 牙位基準——僅以各牙位教科書平均全長（23.5/22.0/21.0/22.0 mm）為輸入，作為不看影像之基線。

ŷ = f(Lnorm) - 0.5 mm	(3)

### 評估指標

令yᵢ為第i顆牙之實際充填長度、ŷᵢ為校正後預測長度、n為測試牙數。長度估測效能以 (4)–(7) 之平均絕對誤差（MAE）、均方根誤差（RMSE）、皮爾森相關係數（R）與決定係數（R² = R之平方）評估；臨床安全性以 (8) 之理想比率（校正後誤差落在 ±1.0 mm 內之比例）與平均偏差（mean bias，正值表整體偏長）評估。分割效能以Box/Mask mAP50與mAP50–95報告；獨立測試集之逐張Mask mAP50–95以conf ≥ 0.001之所有預測遮罩於原圖解析度、IoU 閾值 0.50:0.05:0.95 計算。

MAE = 1ni=1n|ŷi - yi|	(4)

RMSE = 1ni=1n(ŷi - yi)2	(5)

R = i=1n(ŷi - ȳ̂)(yi - ȳ)i=1n(ŷi - ȳ̂)2i=1n(yi - ȳ)2	(6)

R2 = (R)2	(7)

Ideal rate = 1ni=1n1(|ŷi - yi| ≤ 1.0) × 100%	(8)

誤差與年齡之關係以 Spearman 相關檢定，性別間差異以 Wilcoxon 秩和檢定評估。所有隨機過程均固定種子；分析以 Python（Ultralytics、OpenCV）與 MATLAB（Deep Learning Toolbox）完成。

結果

YOLO 牙齒分割效能

表1 列出代表模型（seed = 4）於驗證集與獨立測試集之效能。Mask mAP50 達 0.995、mAP50–95 達 0.759；測試集 67 張中無輸出 0 張、含碎塊（已剔除）5 張。以同一套幾何量測比較預測遮罩與參考輪廓之像素長度，整體 MAE 為 6.474 px（相對誤差 1.28%），上顎 7.399 px、下顎 2.971 px（表1 下半）。另將 5 個訓練種子之分割模型分別接續相同之長度估測流程，校正後 MAE 為 【mean ± SD】 mm（範圍 【min–max】 mm），其中以 seed = 4 最佳，故採為後續分析之代表模型；種子間差異遠小於整體誤差水準，顯示上述結果對訓練隨機性不敏感。

表1  牙齒分割效能與像素層級長度誤差（代表模型 seed = 4）

| 指標 | 驗證集 | 測試集（n = 67） |
| --- | --- | --- |
| Box mAP50 | 0.995 | — |
| Box mAP50–95 | 0.819 | — |
| Mask mAP50 | 0.995 | — |
| Mask mAP50–95 | 0.759 | 0.909（逐張平均） |
| 長度 MAE（px，全部） | — | 6.474 |
| 長度 MAE（px，上顎 / 下顎） | — | 7.399/ 2.971 |
| 平均相對誤差（%） | — | 1.28 |
| 長度 bias（px） | — | -2.63 |

尺度正規化與根管充填長度估測

長邊正規化將 px/mm 之變異係數由 0.407 降至 0.076，像素長度與實際長度之相關由 r = 0.052 提升至 0.678。表2 比較未正規化與長邊正規化、以及是否加入年齡之 out-of-fold 效能。本研究採用之「長邊正規化 + 年齡」ANN 於校正後達 MAE 1.054 mm、RMSE 1.376 mm、R = 0.689、R² = 0.475，理想比率 56.7 %，平均偏差 -0.466 mm；線性對照組 MAE 為 1.127 mm。圖2 為校正後預測與實際長度之散布圖（附 ±1.0 mm 容忍線）。

表2  根管充填長度估測效能（ANN，out-of-fold，n = 67）

| 輸入 / 模型 | MAE (mm) | RMSE (mm) | R | R² | Bias (mm) | 理想比率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未正規化，ANN | 1.366 | 2.048 | 0.287 | 0.087 | -0.453 | 50.1 |
| 長邊正規化 | 1.127 | 1.448 | 0.65 | 0.423 | -0.506 | 53 |
| 長邊正規化 + 年齡（本法） | 1.054 | 1.376 | 0.689 | 0.475 | -0.466 | 56.7 |
| 長邊正規化 + 年齡，線性迴歸對照 | 1.127 | 1.444 | 0.648 | 0.42 | -0.489 | 50.7 |

註：所有數值均為扣除 0.5 mm offset 後之校正值，offset 不影響 R 與 R²。列 1–3 為 ANN 模型，列 4 為相同輸入（長邊正規化＋年齡）之線性迴歸對照組；皆為相同 5 摺切分之 out-of-fold 結果（n = 67）。

圖2(A) 預測點散布圖

圖2(B) 排序點圖

影像資訊之貢獻與誤差分析

表3 比較不同輸入之校正後效能。僅依牙位平均值之基線 MAE 為 1.384 mm，冠寬比例尺為 1.333 mm，長邊正規化 + 年齡為 1.054 mm；另加性別後 MAE 為 1.135，顯示 影像資訊相對牙位基線具額外貢獻（長邊正規化 MAE 1.127 mm，較基線降低 0.257 mm；R 由 0.367 升至 0.650）；加入年齡後 MAE 再降至 1.054 mm（R 0.689）；再加入性別則未進一步改善（1.135 mm），單獨加入性別亦較未加入時為差（1.201 mm）。誤差與年齡無顯著相關（Spearman ρ = -0.030，p = 0.807）；女性與男性 MAE 分別為 1.089 與 1.018 mm（p = 0.199）。

表3  不同輸入設定之校正後 out-of-fold 效能（n = 67）

| 輸入設定 | MAE (mm) | RMSE (mm) | R | 理想比率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牙位基準（不看影像） | 1.384 | 1.738 | 0.367 | 43 |
| 冠寬比例尺 | 1.333 | 1.612 | 0.521 | 41.9 |
| 長邊正規化 | 1.127 | 1.448 | 0.650 | 53 |
| 長邊正規化 + 年齡（本法） | 1.054 | 1.376 | 0.689 | 56.7 |
| 長邊正規化 + 性別 | 1.201 | 1.550 | 0.588 | 55.2 |
| 長邊正規化 + 年齡 + 性別 | 1.135 | 1.484 | 0.623 | 52.2 |

圖2(C) 誤差 vs 年齡／性別

6 conclusion

本研究提出一套免實體校正之自動化流程，由術前根尖X光片估測根管充填長度：以 CLAHE 前處理與 YOLOv11 分割取得牙齒遮罩，經主軸量測與影像長邊正規化後，由結合年齡之類神經網路轉換為實際長度，並扣除 0.5 mm 安全偏移。於 67 顆前牙之評估中，校正後 MAE 為 1.054 mm、理想比率 56.7%，整體偏差為偏短之 −0.466 mm，且優於僅依牙位平均值與冠寬比例尺之對照法，顯示在無實體刻度之條件下影像資訊仍具實質貢獻。本研究之限制包括樣本數有限、僅納入單一醫學中心之前牙、以充填長度作為工作長度之替代參考，以及二維投影無法完全反映彎曲根管之實際長度。未來將擴充牙位與樣本數、納入多中心資料，並探討結合拍攝參數或輕量校正資訊以進一步提升精度，朝臨床術前評估輔助工具之應用邁進。